二氧化碳培养箱参数要求

- 1.工作体积：≥180L，内部尺寸：宽度、深度≥50cm，高度≥60cm。

- 2.操作系统：采用≥7寸高清触摸LCD显示屏，显示温度、CO2浓度与Class 100洁净度标识等；支持断电自动启动，启动后保持断电前参数设置状态。

- 3.温度控制方式：气套式加热。

- 4.温度控制范围：温度设置范围从高于室温5℃至最高可设置50℃；设定值为37℃时具备≤±0.3℃的温度均一性；开门30s后温度恢复时间不超过8分钟。

- 5.CO₂控制方式：采用可耐高温的传感器，且高温干热灭菌时免拆卸保持原位；开机时自动复位检测。

- 6.过滤系统：标配内置高效过滤器，进气口配置微生物过滤器，对0.3µm的颗粒物过滤效果达到≥99.99%，有过滤器使用寿命倒计时及到期自动提示功能。（投标时需提供第三方检测报告，证明设备对0.3µm的颗粒物过滤效果符合本项技术指标要求）

- 7.灭菌方式：高温干热灭菌温度不低于140℃，灭菌效果达到99.99%；灭菌程序运行≤12小时，有效杀菌时间不低于2小时；灭菌过程无需去除所有传感器；对高温灭菌全过程进行实时显示在屏幕上。（投标时需提供第三方检测报告，证明设备在不低于140℃灭菌温度下，灭菌效果可以达到99.99%）