转运监护仪技术参数：

- 产品设计使用年限≥10年。

- 彩色触摸电容显示屏，分辨率≥1280*720。

- 内置锂电池供电，支持≥3小时的持续监测。

- 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温及2通道IBP有创血压监测模块等。

- 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

- 支持室上性心动过速和SVCs/min过高等≥23种非致命性心律失常分析。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。

- 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- 趋势数据≥ 120 小时的趋势数据，最小分辨率≥1 分钟。参数报警事件≥1000 条。全息波形至少存储 24 小时 2 道 ECG 波形。