排痰机参数要求

儿科呼吸道疾病患者多，分泌物引流困难，需开展背心式胸壁振荡排痰治疗；要求设备可兼顾儿童及成人患者使用，配套多规格背心，满足不同体型患者治疗、院感管控需求，提升气道廓清治疗能力。

1、具备定时功能，治疗结束自动停机；内置儿童、成人等多套预设治疗程序，支持自定义参数存储。

2、安全配置：具备超压泄压、管路脱落报警、紧急泄压、断电保护功能；病房工作噪音≤60dB (A)。

3、配套背心：外套可拆洗消毒，配备隔离内衬，面料低敏，快插式连接管路。

4、设备形式：移动式推车，方便病房转运，中文触控操作界面。