耳甲迷走神经刺激器参数要求

1、显示屏：≥2.4 寸

2、刺激器≥三种输出模式：A 模式、B 模式和自定义模式

2.1、A模式输出参数及可编程范围：脉冲幅度：在0级至设定等级间随机变换；脉冲宽度（μs）：200，误差±10%；脉冲频率（Hz）：在 1-120 范围内随机变换；

2.2、B模式输出参数及可编程范围：脉冲宽度（μs）：200，误差±10%；脉冲频率（Hz）：20Hz运行7s、4Hz运行3s，两者交替,误差±25%

2.3、自定义模式输出参数及可编程范围：脉冲宽度（μs）：100-2000，误差±10%；脉冲频率（Hz）：范围 1-120,误差±10%；脉冲开启时间（s）：范围 10-200,误差±10%；脉冲关闭时间（s）：范围10-200,误差±10%。

3、刺激时长：时长范围 0min-480min,误差±10%。

4、刺激器输出幅度：幅度为0～60级，以每级不大于1V断续调节，最大输出电压强度25 ±5V(500Ω负载)。