气动物流系统维保服务要求

一、采购项目要求：

（一）服务期限及预算

服务期限：自合同签订之日起三年

服务预算：18万元

- 维保内容及范围：

| 项目名称 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保内容 | 气动物流工作站设备维修与保养服务 | 47 | 台 |  |
|  | 气动物流换向器设备维修与保养服务 | 11 | 台 |  |
|  | 气动物流三向阀设备维修与保养服务 | 3 | 套 |  |
|  | 气动物流配电柜维修与保养服务 | 3 | 台 |  |
|  | 中心控制器软件维修与保养服务 | 1 | 套 |  |
|  | 传输瓶维修与保养服务 | 96 | 个 |  |
|  | 传输管道维修与保养服务（全院气动物流管道） | 1 | 套 |  |
|  | 接收平台维修与保养服务 | 1 | 台 |  |
| 维护设备名称 | 维护内容 |  |  |  |
| 工作站 | 主要工作： - 清洁外观、整体完好，旋转正常、正常发送接收 - 主控板检查节点属性校正，功能检测 - 液晶屏检查无花屏，显示完整，亮度适中 - 键盘检查所有按键感应灵敏 - 路由传感器检查信号感应灵敏 - 读卡器检查快速读取传输瓶IC卡 - 电机皮带检查无掉齿，平稳带动转子，无异响 |  |  |  |
| 换向器 | 主要工作： - 换向器板卡检查定期清洁、信号显示正常，节点属性存储正常 - 转子总成检查转子定位无偏移，传输瓶通过时安静、无异响 - 路由传感器检查信号感应灵敏 |  |  |  |
| 三向阀 | 主要工作： - 三向阀控制板检查信号显示正常，节点属性存储正常 - 转子总成检查转子定位无偏移，转子吹吸风时平稳切换，无异响 - 过滤网检查定期清理，无灰尘粘附 |  |  |  |
| 配电柜 | 主要工作： - 输入电压380V - 输入电压220V - 系统通电正常 - 风机保护器工作正常 |  |  |  |
| 传输瓶 | 主要工作： - 传输瓶检查外观整洁，瓶盖灵活打开，瓶体完好，无破损 - 粘扣带检查粘扣带完好无破损、无脱胶 - IC卡检查传输瓶两头均能快速读取，卡号与科室对应 |  |  |  |
| 中心控制器软件 | 主要工作： - 主控软件可以正常打开，工作 - 软件报警记录正常 - 软件详细记录正常 |  |  |  |
| 传输管道 | 主要工作： - 管道无漏风情况 - 管道无脱开情况 |  |  |  |

（三）服务要求：

1、因计算机硬件故障带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

2、因计算机感染病毒带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

3、及时向甲方提供乙方最新的物流软件版本（包括中心计算机、工作站、换向器、三向阀、电源控制器等）。

4、每月对整个物流系统进行全面检查，包含工作站、换向器旋转精度的工作情况，并及时做必要的调整，对于较为严重的问题向医院提出解决方案并负责及时解决，保证物流系统的正常使用。

5、根据甲方的要求，对甲方新招聘的医护人员进行物流操作的培训。

6、中标单位工程师处理物流运行过程中出现的疑难问题（白天2小时到达）。

7、中标单位工程师在医院服务时，应自觉遵守甲方管理制度，爱护甲方设备。提出解决方案，征得甲方同意后，再进行解决。

8、每月向甲方提交物流运行报告。

9、物流系统维护所需的备件替代说明：

除了下列情况之外，乙方将免费提供备件维修：

1）、人为故意损坏或违章操作；

2）、医院漏水、着火而造成物流设备损坏；

3）、甲方服务范围外的其它设备出现故障而导致的物流设备损坏；

4）、进户电源超过了380VAC+10%；

10、备件说明：

1）维保服务期内，中标单位需免费提供以下气动物流系统备件：

免费备件一览表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合控制电缆 | 2*1.5+2*0.5+1.0 | 米 |  |
| 2 | ST160粘扣带 | b=38（L=340mm黑） | 条 |  |
| 3 | ST160毛刷 | b=38（灰） | 条 |  |
| 4 | 传输瓶胶圈 | 老式 | 条 |  |
| 5 | 填充物-蓝海绵 | 160*390 | 对 |  |
| 6 | 填充物-布袋 | 160*390 | 个 |  |
| 7 | 填充物-试管夹 | 160*390 | 个 |  |
| 8 | 传输瓶挂架 | 可挂2个传输瓶 | 个 |  |
| 9 | 传输瓶IC卡 | 125KHZ-K4 | 对 |  |
| 10 | 接收筐蓝布袋 | 蓝布袋+荞麦皮 | 个 |  |
| 11 | 接收垫 | 带布袋 | 个 | U型口 |
| 12 | 线束连接板 | TC160C-GLJ-02（409328） | 块 |  |
| 13 | 液晶背光灯管 | MSP-G320240DBCW-21N | 块 |  |
| 14 | 同步带 | 375-5M-15 | 条 |  |
| 15 | 同步带 | 130MXL025 | 条 |  |
| 16 | 同步带 | 890-5M-15AF | 条 |  |
| 17 | 密封圈 | Φ84.4*75.2*5 | 个 |  |
| 18 | 密封圈 | Φ125.2*116 | 个 |  |
| 19 | 密封圈 | Φ184.7*170.7*5 | 个 |  |
| 20 | 大密封圈 | Φ199.7*185.7 | 个 |  |
| 21 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*0.75（黑色） | 米 |  |
| 22 | 零点开关缆 | TL160C-GZK-04-06 | 根 |  |

2）以下备件需提供报价：

需提供报价备件一览表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.5KW风机（国产） | 7.5KW | 台 |  |  |
| 2 | 风机（进口） | 5.5KW | 台 |  |  |
| 3 | 五项换向器 | ST160C-5D0A | 台 |  |  |
| 4 | 三向换向器 | ST160C-3D1B | 台 |  |  |
| 5 | 三向阀 | ST160C-3V0A | 台 |  |  |
| 6 | 截止端 | 上/下 | 套 |  |  |
| 7 | 回收站 | ST160灰色 | 台 |  |  |
| 8 | 刹车装置 | ST160灰色 | 台 |  |  |
| 9 | 过滤器 | ST-01-03-A1 | 台 |  |  |
| 10 | 波纹管 | ∮63 L=210mm 黑色 | 个 |  |  |
| 11 | 变径 | 75、63 | 个 |  |  |
| 12 | 配电柜 | CCS 160系列 | 套 |  |  |
| 13 | 电源中继器 | STP02 | 台 |  |  |
| 14 | PVC直管 | ∮160*3.3mm L=4000mm | 根 |  |  |
| 15 | PVC弯管 | 白色 φ160*3.3mm R=1200mm | 根 |  |  |
| 16 | 消毒传输瓶 | ST160C型（ST-03-02） | 个 |  |  |
| 17 | 传输瓶 | ST160毛刷 | 个 |  | 含填充物 |
| 18 | 传输瓶旋盖+座 | ST160 | 套 |  |  |
| 19 | 接瓶筐 | ST160B | 个 |  |  |
| 20 | 主控板（C型） | TC160C-GZK-04(503750) | 块 |  |  |
| 21 | 换向器控制板/ 三向阀 | 512277-（C型） | 块 |  |  |
| 22 | CAN总线控制卡 （智能） | TC-CAN-02 | 块 |  |  |
| 23 | 系统监控板 | TC-JK-01（245359） | 块 |  |  |
| 24 | 电机综合保护器 | WPJ1-25/LG38-25A | 台 |  |  |
| 25 | 液晶屏 | OCM320240-1 | 块 |  |  |
| 26 | 键盘 | C型站 D706081 | 块 |  |  |
| 27 | CAN集线器（直流） | STH01（446747） | 块 |  |  |
| 28 | 微型光电传感器线 | KJT-FJ12-ZNK-5V(5CM) | 条 |  |  |
| 29 | 路由传感器 | ST160-ROC | 根 |  |  |
| 30 | 读卡器 | TEM160C-DK-01 | 个 |  |  |
| 31 | 电机线-3961 | D63-2460L-45 | 根 |  |  |
| 32 | 电机线-3961 | D59-2430L-45 | 根 |  |  |
| 33 | 电机线-3961 | DC24V-60W-150RBM | 根 |  |  |
| 34 | 电机线 | DC.73Q1.0/24V-300mm | 根 |  | 直流电机 |
| 35 | 编码器线 | XH3806-2500BZ3/5-24V | 根 |  |  |
| 36 | 从动同步带轮 | 30-5M-15AF | 个 |  |  |
| 37 | 小皮带轮 | 16-5M-15AF | 个 |  |  |
| 38 | 小定位带轮 | 22MXL025BS-17 | 个 |  |  |
| 39 | 大定位带轮 | 60MXL025BF-17 | 个 |  |  |
| 40 | 自动门总成 | ST160-03C1-03A | 个 |  |  |
| 41 | 设备密封圈 | ASN160 | 件 |  |  |
| 42 | 万能手操器 | STM03 | 块 |  |  |
| 43 | 转子总成 | 圆板总成 | 套 |  |  |

11、乙方需公开维修电话，直接接受甲方报修、报检电话。

二、综合说明及其他要求：

1、合同价格实际包括人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，不包括在标书中提供报价的备件（如需提供报价备件一览表）。

2、质量要求、验收标准：投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。

3、费用结算：合同生效后，每月按照考核标准对中标单位维护工作进行考评，根据考评结果半年结算一次费用，甲方在一个月内完成支付，附考核表。

考评付款方式：

（1）考评结果≥90分，实际付款金额＝应付金额*100%

（2）考评结果＜90分且≥80分，实际付款金额＝应付金额*90%

（3）考评结果＜80分且≥70分，实际付款金额＝应付金额*70%

（4）考评结果＜70分，甲方有权拒绝付款，连续两次考核低于70分，甲方有权终止合同。

附件：

| 南京大学医学院附属苏州医院 气动物流系统维保服务考核表 受考核单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 |  |  | 满分 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 服务沟通 | 1 | 服务人员日常检修、维护和其它需客户配合事项均有告知客户并记录在现场服务报告中且双方签字交付。服务人员必须遵守医院规章制度、服务态度良好。应配合保持院内环境整洁，不得随意丢弃个人垃圾，禁止吸烟。工作期间按照要求做好个人防护。每发现一次不合格扣2分。 |  |  | 10 |  |  |
| 2 | 服务效率 | 2 | 服务人员能够完成合同中约定的服务内容，对客户提出的临时要求能够及时响应、处理及时。每发现一次不及时扣2分。 |  |  | 10 |  |  |
| 3 | 工作站 维修保养 | 3 | 1、外观清洁完好，旋转正常、发送接收正常。 2、主控板节点属性准确。 3、液晶屏显示完整，亮度适中 4、键盘所有按键感应灵敏 5、路由传感器信号感应灵敏 6、读卡器快速读取传输瓶IC卡 7、电机皮带无掉齿，平稳带动转子，无异响。 以上考核标准每一项不达标扣3分。 |  |  | 20 |  |  |
| 4 | 换向器 维修保养 | 4 | 1、换向器板卡保持清洁、信号显示正常，节点属性存储正常 2、转子总成定位无偏移，传输瓶通过时安静、无异响 3、路由传感器信号感应灵敏 以上考核标准每一项不达标扣4分。 |  |  | 12 |  |  |
| 5 | 三向阀 维修保养 | 5 | 1、三向阀控制板信号显示正常，节点属性存储正常 2、转子定位无偏移，转子吹吸风时平稳切换，无异响 3、过滤网定期清理，无灰尘粘附 以上考核标准每一项不达标扣4分。 |  |  | 12 |  |  |
| 6 | 配电柜 维修保养 | 6 | 1、系统通电正常 2、风机保护器工作正常 以上考核标准每一项不达标扣4分。 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | 传输瓶 维修保养 | 7 | 1、传输瓶外观整洁，瓶盖灵活打开，瓶体完好，无破损 2、粘扣带完好无破损、无脱胶 3、传输瓶两头均能快速读取，卡号与科室对应 以上考核标准每一项不达标扣4分。 |  |  | 12 |  |  |
| 8 | 中心控制器软件 维修保养 | 8 | 1、主控软件正常打开工作 2、软件报警记录正常 3、软件详细记录正常 以上考核标准每一项不达标扣4分。 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | 传输管道 维修保养 | 9 | 1、管道无漏风情况 2、管道无脱开情况 以上考核标准每一项不达标扣4分。 |  |  | 8 |  |  |
| 合计考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核日期： |  |  |  | 考核者： | 受考核单位人员： |  |  |  |

备注：扣分项附具体事项。