急性缺血性脑卒中组织窗评估软件需求参数要求

| 序号 | 功能模块 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DICOM传输及任务管理 |  |
| 1.1 | DICOM传输接口 | 能通过DICOM协议，自动接收CT、MR的DICOM图像,以及能推送DICOM图像到PACS系统。 |
| 1.2 | DICOM管理 | 能管理接收的DICOM图像：按照STUDY-SERIES的层级结构显示数据内容、可移除选中的数据、能搜索数据信息； |
| 2 | 任务管理 |  |
| 2.1 | 任务列表 | 任务以列表方式显示，在任务主表中选中一条任务后，应进一步显示该任务的详细信息，包括关联的原始图像的序列名，UID，扫描日期，如已有处理结果还应显示处理结果。还应显示其关联图像的缩略图。在其任务详细信息中选中序列UID，应显示该序列所有图像的缩略图。 |
| 2.2 | 任务查询 | 可以通过查询特定字段在任务列表中搜索相应记录。 |
| 3 | CT动态灌注数据的处理 |  |
| 3.1▲ | CT灌注数据的计算和标注 | 可计算脑血流体积(Cerebral Blood Volume, CBV)、脑血流速率(Cerebral Blood Flow，CBF)、残余功能函数最大时间（Time to Maximum Enhancement, TMAX）及平均输送时间(Mean Transit Time, MTT)。并按照Tmax参数图中大于6秒的阈值标注Tmax图像，脑血流速率CBF参数图中小于30%的阈值标注CBF图像，联合Tmax>6s区域体积和CBF<30%区域体积进行错配分析，标记的图像和分析的结果保存为DICOM格式的报告。计算和标注自动化完成。 |
| 3.2 | CT灌注参数图的多阈值分析 | 按照残余功能函数最大时间Tmax参数图中大于4秒、6秒、8秒、10秒的阈值标注Tmax图像，按照脑血流速率CBF参数图中小于20%、30%、34%、38%、50%的阈值标注CBF图像，将标记后的图像和计算的结果保存为DICOM格式的报告。计算和标注自动化完成。 |
| 3.3▲▲ | CT灌注数据的科研参数计算 | 可计算Tmax>10s区域体积占Tmax>6s区域体积比值。 可计算Tmax>6s区域内CBV平均值占正常值的百分比 |
| 3.4▲▲ | Tmax>6s标注的脑区分析 | 可统计Tmax>6s的区域在以下大脑供血区左右侧的分布（体积及占比）：M1,M2, M3,M4, M5,M6,脑岛，豆状核，内囊，尾状核，延髓，脑桥，中脑，丘脑，小脑，PCA, ACA，将该结果以图标形式保存为DICOM格式的报告。 |
| 3.5▲▲ | CBF<30%标注的脑区分析 | 可统计CBF<30%的区域在以下大脑供血区左右侧的分布（体积及占比）：M1,M2, M3,M4, M5,M6,脑岛，豆状核，内囊，尾状核，延髓，脑桥，中脑，丘脑，小脑，PCA, ACA，将该结果以图标形式保存为DICOM格式的报告。 |
| 3.6▲▲ | 灌注参数图的脑区分析 | 可统计CBV、CBF、TMAX及MTT图在以下大脑供血区左右侧的四分位数：M1,M2, M3,M4, M5,M6,脑岛，豆状核，内囊，尾状核，延髓，脑桥，中脑，丘脑，小脑，PCA, ACA。 |
| 3.7▲ | 动脉的MIP图像显示 | 以轴状位分层显示动脉期最大密度投影的血管图，并可通过薄层CTP数据重建CTA效果。 |
| 4 | CT平扫处理 |  |
| 4.1▲ | CT平扫区域标注及统计 | 自动将脑部平扫CT图像大脑中动脉供血区分左右半脑标注为M1,M2, M3,M4, M5,M6,C,IC,I,L区域，并统计所标注区域内图像的均值，单位为(HU)。标注和统计自动化完成。 |
| 4.2▲▲ | CT平扫低密度影分割 | 在脑部平扫CT图像上自动分割标注出低密度影，并计算其体积。 |
| 4.3▲▲ | 低密度影区域的脑区分析 | 可统计低密度影在以下大脑供血区左右侧的分布（体积及占比）：MCA，PCA, ACA，将该结果保存为DICOM格式的报告 |
| 4.4▲▲ | 低密度影区域的灰度值分析 | 可分别统计低密度区域内灰度值<=24,<=26,<=28,<=30的体积及百分比。 |
| 4.5▲▲ | CT平扫水摄取分数计算 | 在计算脑部平扫CT上低密度影的水摄取分数(Net Water Uptake, NWU)。 |
| 4.6▲▲ | CT平扫脑中线 | 自动提取CT图像的脑中线 |
| 5 | 磁共振弥散及灌注数据的处理 |  |
| 5.1 | 磁共振弥散影像的计算和标注 | 可基于磁共振弥散影像（DWI）计算表观扩散系数(Apparent Diffusion Coefficient, ADC)，并以伪彩色标注弥散ADC小于620的区域。 |
| 5.2▲▲ | 弥散影像的脑区统计 | 可统计ADC小于620的区域在以下大脑供血区左右侧的分布（占比）：M1,M2, M3,M4, M5,M6,脑岛，豆状核，内囊，尾状核，延髓，脑桥，中脑，丘脑，小脑，PCA, ACA，将该结果以图表形式保存为DICOM。 |
| 5.3▲ | 磁共振弥散影像联合灌注影像的计算和标注 | 可基于磁共振灌注影像（PWI）计算脑血流体积(Cerebral Blood Volume, CBV)、脑血流速率(Cerebral Blood Flow，CBF)、残余功能函数最大时间（Time to Maximum Enhancement, TMAX）及平均输送时间(Mean Transit Time, MTT)。交叉配准磁共振弥散-灌注数据，并以伪彩色同时标注弥散ADC小于620的区域及灌注TMAX大于6秒的区域。 |
| 5.4▲▲ | 磁共振弥散影像联合单/多动脉自旋标记影像的脑血流速率计算和标注 | 可基于单/多标记后延迟时间动脉自旋标记影像（ASL）计算脑血流速率 (Cerebral Blood Flow，CBF)。交叉配准磁共振弥散-单/多标记后延迟时间动脉自旋标记数据，并以伪彩色同时标注弥散ADC小于620的区域及CBF小于40%的区域。 |
| 5.5▲▲ | 多标记后延迟时间动脉自旋标记影像的动脉通过时间计算和标注 | 可基于多标记后延迟时间动脉自旋标记影像（ASL）计算动脉通过时间（Arterial Transit Time, ATT），并以伪彩色同时标注ATT大于1.9s、2.2s、2.5s的区域。 |
| 5.6▲▲ | 多标记后延迟时间动脉自旋标记影像的脑血流体积计算和标注 | 可基于多标记后延迟时间动脉自旋标记影像（ASL）计算脑血流体积(Cerebral Blood Volume, CBV)，并以伪彩色同时标注CBV小于30%、40%、50%的区域。 |
| 6 | 科研功能 |  |
| 6.1▲▲ | 随访磁共振影像配准 | 将随访磁共振DWI影像配准到基线CT灌注影像，并同时标注随访磁共振ADC<620区域，基线CT灌注CBF<30%区域及Tmax>6s区域。 |
| 6.2▲▲ | 随访CT灌注影像配准 | 将随访CT灌注影像配准到基线CT灌注影像，并同时标注随访CT灌注CBF<30%区域，随访CT灌注Tmax>6s区域,基线CT灌注CBF<30%区域及Tmax>6s区域。 |
| 6.3 | 处理结果的批量导出 | 处理结果以通用数据库格式如.sql等格式保存，可批量导出。 |
| 7 | 内网安装 |  |
| 7.1 | 安装 | 后处理软件应安装在医院内网，由医院物理管控的计算机进行计算。不应采用数据上传院外的云处理模式。 |