胰岛素泵参数要求                    
一、适用范围：
[bookmark: _GoBack]1、持续皮下输注胰岛素，精准调整患者血糖
2、作为全院血糖管理重要治疗
二、技术参数要求：
1、碱性电池
2、可对接我院的血糖管理工作站，实现胰岛素输注信息显示
3、主屏幕显示当前活性胰岛素
4、大剂量输注方式要求手动大剂量（常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量）、大剂量向导、声响大剂量等多种方式
5、防水等级不低于IPX7
6、输注准确性要求大剂量≥0.1U的输注准确度是±5%
7、胰岛素输注阻塞或更换管路等多种报警功能
8、配套耗材要求有钢针软针多种型号可供临床选择

