智能自动化敷贴制备机采购需求

一、采购项目概况

项目名称：智能自动化敷贴制备机采购

采购数量：1台

预算金额：6万元

二、技术参数要求

（一）基本功能要求

1.设备为小型中药贴敷制作专用设备，适用于小批量、定制化传统中药贴敷（穴位贴敷）的生产制备。适用于药粉与溶剂搅拌后，直接压制成中药敷贴。

（二）控制系统要求

1.采用嵌入式智能工控平台，搭配彩色触摸控制屏，全图形化中文操作界面，操作逻辑简洁，适配医护人员日常使用。

2.支持参数一键设定、保存、调用，切换便捷；设备运行状态、实时参数等数据实时可视化展示。

3.警示信息提示清晰，定位精确，便于诊断问题。

4.支持历史记录查询，便于用户实时追溯设备使用情况。

（三）配料系统要求

1.配备药物搅拌罐，精准称重，药粉装载量50g～250g。

2.溶剂容量≥1L。

3.耗材装载量：空药贴-100贴，盖膜-100贴

（四）生产效率要求

1.出贴速度：≥5贴/分钟。

2.每100g药粉出贴量：≥200贴。

（五）工作环境与安全要求

1.工作条件：工作环境温度：-10℃～50℃；工作湿度：30%～75%

2.整机采用全电动模式，生产过程静音无震动，噪音≤60dB（距离设备1m）。

3.具备耗材用完自动停机，可随时停止设备。

三、配置要求

设备应包含但不限于以下核心部件：

1.彩色触摸控制屏（全中文操作系统）；

2.药粉搅拌罐（精准称重）；

3.急停按钮开关（保障生产安全）；

4.舱门感应开关（安全防护）；

四、商务要求

1.交货期限：签订合同后，接到医院通知1个月内完成部署、安装、调试及验收等工作。

2.质保期：不低于3年。

3.维修响应：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时。

4.文件交付：供应商须提供设备彩页资料、产品方案、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明；提供完整的设备合格证、出厂检验报告及全套技术资料（含电气原理图、电气接线图、设备安装图及部件清单）。

5.SOP交付：提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP纸质版及电子版。

6.确认文件：提供包括出厂验收、设计确认、安装确认、运行确认、性能确认在内的全套确认文件。

7.卫生要求：直接接触药品部位金属件采用国标316L不锈钢材质，其他部位金属件采用国标304不锈钢材质；使用的润滑油符合食品级标准。